Определение вязкости

МЕТОД ДИСКОВОГО ИЛИ ШАРИКОВОГО ВИСКОЗИМЕТРА

Международный стандарт ИСО 2884-2 устанавливает общий метод определения вязкости красок, лаков и подобных продуктов. Измеряемая вязкость — до 34 Па-с, как правило, в условиях производства материалов и их разбавления.

Метод по ИСО 2884-2 дополняет методы по ИСО 2431 и ИСО 2884-1.

Приборы и оборудование

Вискозиметр с вращающимся шариком или диском. Применяют вискозиметры для ньютоновой жидкости с цифровым дисплеем или аналоговой шкалой со скоростью вращения шпинделя 562 об/мин + 2%. Приборы могут использоваться в лаборатории и в условиях производства для определения вязкости продукта и контроля вязкости в "течение производственного процесса.

Дисковый шпиндель (тип 1, диаметр 58 мм), для использования при вязкости ньютоновой жидкости до 1 Па-с (со скоростью сдвига приблизительно 200 с-1. В диске предусматривают поперечные каналы для тонкого перемешивания.

Шаровые шпиндели (типы 2 и 3), для использования при вязкости ньютоновой жидкости до 6,5 Па-с (тип 2, диаметр шара 31,75 мм) и 34 Па-с (тип 3, диаметр шара 19,05 мм), со средней скоростью сдвига приблизительно 44 с1 и 20 — с 1 соответственно.

Стандартный контейнер, включая цилиндрические банки для краски, емкостью 250 мл с внутренним диаметром 74 мм, высотой 74 мм и диаметром отверстия наполнения 61 мм. Если применят другую емкость, то вискозиметр должен быть калиброван для нового сосуда.

Термостат для контейнера, способный поддерживать температуру жидкости в пределах 23+0,3"С.

Калиброванный термометр, с точностью до 0,3°С и градуированный с промежутками в 0,2°С.

Градуировочные жидкости. Применяют стандартные минеральные масла, имеющие свойства ньютоновой жидкости, с вязкостью в пределах ±2% от заявленных значений. Вязкость стандартных жидкостей должна быть определена в аккредитованной лаборатории с использованием одного из методов по ИСО 3104 или ИСО 3105.

Подготовка к определению

Представительный образец продукта отбирают в соответствии с требованиями ИСО 15528, затем исследуют и подготавливают для испытания в соответствии с требованиями ИСО 1513.

Во всех случаях образец помещают в чистый сосуд, пропуская через сито с номинальным размером отверстия 125 мкм. Объем образца должен быть достаточным для того, чтобы заполнить стандартный контейнер объемом 250 мл до 15 мм от верха контейнера.

Температуру вискозиметра регулируют до температуры 23+0,2°С :r t до другого значения, принятого по соглашению. Затем проводят опрeделение вязкости градуировочных масел.

Определение проводят согласно инструкциям изготовителя прибора в стандартном контейнере. Полученные значения не должны отличаться больше чем на ±5% от гарантированных величин вязкости. Если снижение превышает 5%, прибор должен быть заново откалиброван или возвращен изготовителю для регулирования.

Методика определения

Определение должно быть выполнено при 23+0,5°С, если нет иного соглашения между заинтересованными сторонами. До использования прибор должен быть чистым и свободным от любых осадков. Пробу заливают в стандартный контейнер на 250 мл и после достижения теплового равновесия при установленной температуре определения проводят измерения вязкости.

Затем диск или шар вискозиметра погружают в пробу; после этого проводят определение вязкости при 562 об/мин ± 2% в соответствия с указаниями изготовителя применяемого вискозиметра. Повторное определение проводят через 5 мин.

Отчет об определении

Отчет об определении должен содержать следующую информацию: а) ссылку на международный стандарт ИСО 2884-2;

в)	температуру, при которой проводится определение;

г)	тип используемого прибора;

д)	размер контейнера для испытаний;

е)	результаты испытания, выраженные в Пас;

ж)	любые замеченные тиксотропные свойства материала;

з)	любые отклонения от описанной методики, допущенные по согла-
шению или по другим причинам;

и)	дату проведения испытания.